# Д. Вундцеттель, В. Ким

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С ЦИФРОВЫМ ЧАСТОТОМЕРОМ

Этот прибор состоит из трех основных частей: генераторов низкой и высокой частоты и частотомера, имеющих общий источник питания. Ими можно пользоваться как совместно, так и порознь.

Технические данные прибора таковы.

Диапазон рабочих частот генератора низкой частоты составляет 10 Гц — 100 кГц (он разделен на четыре поддиапазона: 10 — 100, 100 — 1000 Гц, 1 — 10, 10 — 100 кГц). Его выходное напряжение можно изменять от 0,1 мВ до 10 В. Коэффициент нелинейных искажений (при уровнях выходного напряжения до 1 В) не превышает 1%. Выходное сопротивление генератора 500 Ом.

Генератор высокой частоты работает в диапазоне от 100 кГц до 30 МГц (поддиапазоны 0,1 — 0,3; 0,3 — 1; 1 — 3; 3 — 10, 10 — 20; 20 — 30 МГц). Выходное напряжение генератора можно регулировать от 1 мкВ до 0,1 В. Выходное сопротивление генератора 75 Ом. Высокочастотный сигнал можно модулировать низкочастотным, частотой 400 или 1000 Гц. Глубина модуляции фиксированная 30 и 60%. Частотомер позволяет измерять частоту сигналов до 35 МГц, длительность импульсов до 100 с. Емкость счетчика 108.

Универсальный генератор с цифровым частотомером потребляет мощность 30 Вт. Габариты прибора 375x250x120 мм.

Принципиальная схема генератора низкой частоты приведена на рис. 1. Задающий генератор собран на микросхеме Me1 и транзисторах T1 и Т2 по схеме с мостом Вина. Мост Вина в цепи обратной связи образован переключаемыми конденсаторами С4 — СП и резисторами R6 — R11. Сдвоенными резисторами R6 и R7 осуществляют перестройку генератора в пределах поддиапазонов, а сдвоенные резисторы R8 и R9 служат для точной настройки. Резисторами R10 и R11 устанавливается необходимое перекрытие диапазонов. В цепи отрицательной обратной связи для стабилизации амплитуды колебаний применен терморезистор R2. Режим устойчивой генерации устанавливают резистором R1.

Рис. 1. Принципиальная схема генератора низкой частоты

С выхода повторителя на транзисторах T1 и Т2 сигнал поступает на разъем ШЗ (для подачи на вход частотомера) и на переменный резистор R12, которым плавно регулируют уровень выходного сигнала. С движка резистора R12 сигнал через переключатель ВЗ поступает на ступенчатый делитель и далее на выходное гнездо Гн2. Кроме этого, с движка переменного резистора R12 сигнал постоянно поступает на вход усилителя, который собран на транзисторах ТЗ — Т5. Этот усилитель имеет коэффициент усиления, равный 10, и полосу пропускания от 10 Гц до 100 кГц. Он выполняет две функции. Во-первых, при нажатии переключателя ВЗ сигнал на вход делителя поступает усиленным на 20 дБ. Во-вторых, на вольтметр (измерительный прибор ИП1, резисторы R30, R31) постоянно поступает усиленный сигнал, благодаря чему повышается линейность шкалы измерителя выходного уровня.

Лампы Л1 — Л8 указывают рабочий поддиапазон на шкале блока. Разъем ШЗ служит для соединения блока генератора низкой частоты с блоком питания прибора и частотомером. Напряжения питания на элементы генератора подаются через контакты переключателя В1.

Принципиальная схема генератора высокой частоты показана на рис. 2.

Задающий генератор собран на микросхеме Mel. Колебательные контуры генератора подключаются переключателем поддиапазонов к гетеродинной части микросхемы. В коллекторной цепи транзисторов балансного смесителя микросхемы включен нагрузочный резистор R4, сигнал с которого (около 200 мВ) подается на вход эмиттерного повторителя. Последний выполнен на транзисторе усилителя ВЧ микросхемы.

Параллельно конденсатору переменной емкости С5, которым перестраивают задающий генератор, через конденсатор С6 небольшой емкости подключен варикап Д1. С его помощью производится точная настройка генератора.

С нагрузочного резистора R5 эмиттерного повторителя сигнал поступает на вход микросхемы Мс2, выполняющей функции резонансного усилителя ВЧ. Колебательные контуры на элементах Lll — L16, С17 — С22 перестраиваются конденсатором переменной емкости С25, находящимся на одной оси с С5. С катушек связи L17 — L22 сигнал поступает на вход микросхемы МсЗ, на которой собран модулятор. Транзистор микросхемы играет роль апериодического усилителя ВЧ, коэффициент усиления которого зависит от степени шунтирования по высокой частоте эмиттера транзистора. Шунтирование осуществляется с помощью полевого транзистора Т1. Напряжение модуляции на его затвор подается с генератора звуковой частоты (400 или 1000 Гц) на микросхеме Мс5, С подстроечного резистора R26 на затвор транзистора Т1 подается отрицательное смещение, которое определяет линейность модуляции.

С выхода модулятора сигнал подается на широкополосный повторитель на транзисторах Т2 — Т4, а затем детектируется диодами Д5 и Дб. С нагрузки детектора (резистор R29) постоянное напряжение (пропорциональное среднему уровню сигнала) поступает на один из входов операционного усилителя (микросхема Мс4). На другой его вход поступает постоянное стабилизированное (опорное) напряжение с подстроечного резистора R35. Напряжение разбаланса с выхода операционного усилителя подается на вывод 2 микросхемы Мс2 и регулирует коэффициент усиления высокочастотного усилителя.

Таким образом, среднее значение ВЧ напряжения на нагрузке повторителя — резисторе R28 (точнее, на нагрузке детектора — резисторе R29) поддерживается постоянным, около 250 мВ.

С выхода повторителя сигнал через конденсатор С34 поступает на разъем Ш1 (для подачи на вход частотомера) и на переменный резистор R30, служащий для плавной регулировки уровня сигнала. С движка резистора R30 сигнал подается на ступенчатый аттенюатор, состоящий из пяти идентичных П-образных звеньев, каждое из которых ослабляет сигнал на 20 дБ.

Рис. 2. Принципиальная схема генератора высокой частоты

Чтобы упростить конструкцию переключателя звеньев, последние коммутируются контактами электромагнитных реле, находящимися в тех же отсеках аттенюатора, что и сами звенья. Реле коммутируются переключателем В2 через шифратор на диодах Д11 — Д14.

Низкочастотный генератор, служащий для модуляции ВЧ сигнала, собран на микросхеме Мс5 и транзисторе Т7 по обычной схеме с мостом Вина в цепи обратной связи. Амплитуда колебаний генератора стабилизирована терморезистором R68. В зависимости от положения контактов реле Р6 генератор выдает колебания с частотой 400 пли 1000 Гц. Через контакты реле Р7 на вход транзистора Т1 с генератора подается НЧ напряжение с уровнями, обеспечивающими 30- или 60-процентную модуляцию высокочастотного сигнала. Контактами реле Рб вход модуляторного транзистора Т1 может быть подключен к гнезду внешней модуляции Гн2.

Для повышения линейности шкалы измерителя выходного уровня ИП1 последний подключен к движку регулятора уровня выходного сигнала через широкополосный усилитель на транзисторах Т5 и Т6. Однако эксплуатация прибора показала, что без особого ущерба для качества измерений можно обойтись обычным детектором с удвоением напряжения.

Все питающие напряжения подаются к узлам блока через LC-фильтры (на элементах L23 — L3L С54 — С66). Разъем Ш1 служит для соединения высокочастотного генератора с блоком питания прибора и частотомером. Напряжения питания подаются через контакты переключателя Вб.

Принципиальная схема частотомера приведена на рис. 3.

Измеряемый сигнал с внутренних генераторов ВЧ, НЧ или внешнего генератора через соответствующие переключатели В1 — ВЗ подается на истоковый повторитель. Применение в первом каскаде полевого транзистора позволило получить относительно высокое входное сопротивление прибора (более 100 кОм) при малых потерях во входных цепях. Переключателем В4 чувствительность прибора можно уменьшить в 10 раз. Переключателем В5 выбирается вход частотомера: открытый или закрытый. В режиме F — измерения частоты вход прибора всегда закрытый. При открытом входе уровень запуска регулируют переменным резистором R3. Им же можно компенсировать постоянную составляющую входного сигнала,если такая имеется.

Рис. 3. Принципиальная схема частотомера

С истокового повторителя сигнал поступает на широкополосный усилитель на транзисторах Т2, ТЗ с коэффициентом усиления 7 — 10 в диапазоне частот до 35 МГц, затем на входы формирователей.

Некоторым отличием данного прибора является наличие двух формирователей (на элементах Т4 — Т6 и 77, Мс28), Первый уверенно работает на частотах от 10 Гц до 35 МГц, второй — от медленно изменяющегося напряжения до нескольких мегагерц. В режиме измерения частоты работают оба формирователя. Со второго формирователя сигнал поступает иа первые две декады счетного блока АС1, а с первого через делитель частоты с коэффициентом деления 100 — на остальные шесть декад. При этом связь между второй и третьей декадой отсутствует. Первая часть делителя собрана на навесных элементах. Отсутствие нагрузки на индикацию позволило увеличить частоту счета до 40 МГц без дополнительных схемных усложнений.

В режиме измерения частоты — режиме F счетный блок заполняется за 0,1; 1 или 10 с, задаваемых соответственно через переключатели В11 — В13. При частоте менее 10 Гц заполняются первые две декады (Гизм=10 с). Как только частота входного сигнала превысит 10 Гц, начинают заполняться остальные декады. При частоте выше нескольких мегагерц второй формирователь начинает работать неустойчиво, однако показаниями первых двух декад можно пренебречь (погрешность измерения не превысит 0,1%, в худшем случае, если Гизм = 0,1 с). Таким образом, используя два формирователя, удалось достичь широкого диапазона измерения частот без специального деления на поддиапазоны и в то же время собрать счетный блок на микросхемах, имеющих тактовую частоту менее 10 МГц.

В режиме Т — измерение периода — все декады счетного блока соединяются последовательно. Работает только второй формирователь. Делитель частоты первого формирователя отключается сигналом логического «0», поступающим на элемент Мс31а, поскольку счетный блок заполняется импульсами с длительностью 1 мкс (входная частота не может быть больше 1 МГц, поэтому надобность в делителе частоты отпадает).

В режиме N — счет — счетный блок заполняется импульсами, частота которых определяется входным сигналом (условия те же, что и в режиме измерения периода).

Рис. 4. Принципиальная схема счетных декад

В режимах Т и N возможен запуск прибора как от положительного, так и от отрицательного фронта входного сигнала (определяется переключателем В10). В режиме F прибор запускается только от положительного фронта. Все оговоренные условия выполняются автоматически при нажатии на соответствующую кнопку. Например, в режиме F положение переключателей В5 и В10 безразлично, а в режиме N — перестают действовать переключатели В9, BU — B13 и т.д.

На микросхеме Mel собран кварцевый генератор, вырабатывающий импульсы с периодом повторения 1 мкс. Эти импульсы поступают на делитель частоты Мс2 — Мс5. На триггере Мс7а выделяется сигнал частотой 5 кГц, который используется в остальных узлах прибора в качестве синхронизирующего.

С выхода делителя импульсы с периодом повторения 0,01 с поступают на делитель Мс9 — МсП с переменным коэффициентом деления, на котором, в зависимости от положения переключателей В11 — В13, можно выделять импульсы с периодом следования 0,1; 1 или 10 с соответственно.

В режиме измерения частоты заполнение счетного блока будет происходить в течение заданного времени, с промежутком между измерениями 0,01 с, в течение которого информация из счетного блока будет переписываться в «память» прибора, происходить гашение и подготовка к новому циклу измерения. В режиме измерения периода счетчик будет заполняться импульсами, поступающими с кварцевого генератора в течение периода входного сигнала, задаваемое переключателями Bit — В13. После этого все будет происходить так же, как и в режиме измерения частоты. В режиме счета импульсов информация из счетного блока постоянно переписывается в «память» прибора.

Счетный блок прибора состоит из восьми декад (рис. 4). Триггеры Мсб — Мс9 (рис. 5) каждой декады организуют счет до десяти, а триггер Мс10 переносит информацию из одной декады в другую. Ло гнческие элементы Mel — Mc5 служат для передачи информации в блок «памяти» прибора. Сведения о состоянии триггеров счетного блока передаются в блок «памяти» последовательно во времени, начиная с младшей декады, и параллельно по двоичным разрядам.

Рис. 5. Принципиальная схема декады

Основой блока памяти являются четыре восьмиразрядных последовательных регистра. Каждый регистр хранит информацию своего двоичного разряда. Триггер Мс27а управляет режимами работы регистров. В единичном состоянии триггера Мс27и обеспечивается хранение информации. Последняя циркулирует по кольцу с частотой синхронизации .(5 кГц). В нулевом состоянии триггера Мс27а кольцо размыкается, и регистры переходят в режим записи.

Запись происходит за 8 тактов (за время прохождения 8 импульсов синхронизации), после чего регистры вновь переходят в режим хранения информации. Нажав на кнопку В14 «Запоминание», можно вообще исключить режим записи, установив триггер Мс27а в единичное состояние. При этом на табло останется результат предыдущего измерения.

Одновременно сигнал синхронизации подается на вход двоичного счетчика Мс7б — Мс8 с коэффициентом счета 8.

Каждое состояние счетчика дешифруется элементами Мс18 — Мс20. Сигнал с них открывает один из разрядов восьмиразрядного сегментного вакуумного индикатора Л8. С выхода регистров памяти двоичный код преобразуется элементами МсоО — Мс53, МсбОг в код сегментов и через электронные ключи на микросхемах МсбЗ, Мс64 поступает на соответствующие сегменты индикатора. При изменении состояния счетчика Мс7б — Мс8 одновременно меняется информация на выходах регистров памяти. За 8 тактов последовательно высвечиваются все разряды индикатора. Мелькания практически незаметны для глаза, поскольку тактовая частота достаточно высока. Таким образом реализован режим динамической индикации, значительно упрощающий узел индикации.

Индикация и перемещение информации в регистрах памяти идет от младшего десятичного разряда к старшему. В момент индикации восьмого разряда в узел управления записью подается сигнал подготовки и, если запись необходима, она начинается синхронно с появлением начала индикации первого разряда и заканчивается с концом индикации восьмого.

Из других особенностей частотомера следует отметить преобразователь кода на микросхемах Мс50 — Мс53, МсбОг, который значительно упрощен за счет применения невесового кода счета.

Особенностью прибора является и наличие в нем автомата определения порядка измеряемой частоты. Такой режим работы устанавливается переключателем В9 «Автомат» и возможен только при измерении частоты. В этом режиме прибор работает следующим образом.

Начальное состояние счетчика Мс35 — МсЗба после дешифрации элементами Мс41 — Мс43 и инвертирования элементами Мс44, Мс45 разрешает опрос состояния первой младшей декады счетного блока. При этом выход триггера переноса этой декады подключается к счетному входу счетчика Мс35 — МсЗба. Подключение и установка счетчика в начальное состояние происходит в промежутках между измерениями, в момент подачи сигнала сброса триггером Мсба. Появившийся во время измерения сигнал переноса с первой декады устанавливает счетчик во второе состояние, при этом разрешается опрос второй декады. Если придет сигнал переноса со второй декады, будет разрешен опрос третьей и т. д.

Таким образом, к концу измерения состояние счетчика будет соответствовать количеству заполненных разрядов счетного блока. Если эту информацию сравнить со временем, в течение которого проводилось измерение, то можно будет судить о величине измеренной частоты. Например, количество заполненных разрядов равно пяти, а время измерения 1 с, тогда значение частоты будет составлять десятки килогерц. На табло при этом после двух значащих цифр загорится точка, отделяющая целую часть значения частоты, и засветится лампа Лб «кГц», указывающая, что целая часть значения частоты выражена в килогерцах. Поскольку новое значение появляется в момент появления сигнала переноса с декады в декаду, то частотами, определяющими работу автомата, будут 1, 10, 100 Гц, 1, 10, 100 кГц, 1, 10 МГц. Сравнение производят элементы Мс46 — Мс49, и одно из трех местоположений точки (в целой части не может быть больше трех и меньше одной значащих цифр) запоминается триггерами Мс50. Состояние триггеров дешифруется элементами Мс55 и передается в узел индикации. Сравнение для выявления значения целой части проходит иа элементах Мс56 — Мс58 и запоминается триггерами Мс57. Дешифратор МсбО обеспечивает свечение одной из ламп Л5 «Гц», Лб «кГц» или Л7 «МГц». Запись информации в триггеры Мс50 и Мс59 происходит сразу после окончания измерения, но до начала записи данных в блок памяти.

При перезаписи данных из счетного блока в блок памяти счетный вход счетчика Мс35 — МсЗба отключается от триггеров переноса и подключается к цепи синхронизации во время действия сигнала подготовки записи. Первый импульс синхронизации, разрешающий запись в первый младший разряд регистров памяти, переключит счетчик Мс35 — МсЗба в следующее состояние, при котором будет разрешена передача данных из следующей старшей после значащей цифры декады. После цикла записи окажется, что в старший разряд регистров памяти запишется первая старшая значащая цифра счетного блока, а все незаполненные декады перед ней перепишутся в младшие разряды регистров памяти, т. е. произойдет сдвиг информации влево до первой значащей цифры. На табло впереди значащих цифр нулей не будет, что создает дополнительные удобства при оценке показаний прибора.

Для устранения отказа автомата при измерениях высоких частот и нестабильной работы первых двух декад счетного блока счетчик Мс35 — МсЗ6а по асинхронному входу устанавливается в положение «4» сигналом переноса с третьей декады.

Рис. 6. Принципиальная схема блока питания

Для устранения эффекта «скакания» цифр по индикатору в случае измерения нестабильных частот вблизи частот, являющихся определяющими для работы автомата, последний можно отключить переключателем В9. В этом случае, а также в режимах Т и N точка не светится, а горят лампы Л5 «Гц», ЛЗ «Х1/T» (режим F), Л1 «мкс» (режим T) или Л2 «счет» (режим N). Счетчик Мс35 — Мс36а корректируется по счетчику Мс7б — Мс8, и запись из счетного блока производится в строго соответствующие разряды регистров памяти.

Принципиальная схема блока питания приведена на рис. 6. Блок выполнен на одном трансформаторе Tpl и включается кнопкой, расположенной на лицевой панели частотомера.

Стабилизатор напряжения +5 В для питания цепей частотомера собран на транзисторах Т1 — ТЗ по обычной схеме. Для повышения коэффициента стабилизации усилительный каскад на транзисторе ТЗ питается от отдельного источника (обмотка V7).

Два стабилизатора напряжений +12 и — 12 В собраны по одинаковым схемам, одна из которыхприведена на рисунке. В качестве усилителя в цени обратной связи использован операционный усилитель.

Конструктивно прибор разделен на четыре части. Блоки генератора НЧ генератора ВЧ и частотомера вставлены в общий корпус и жестко соединены разъемами с блоком питания, находящимся в задней части кожуха. Расположение блоков показано на рис. 7. Внешний вид прибора изображен на рис. 8.

На, передней панели расположены индикаторные лампы, цифровое табло и переключатели. Переключатели B1, В2, ВЗ — «Вход» сгруппированы и имеют зависимую фиксацию. Аналогично выполнены переключатели В6 — В8 — «Род работы» и B11 — В13 — «Время измерения». Сгруппированы, но имеют независимую фиксацию переключатели В4, В5, В10 — «Сигнал» и В9, В14 — «Режим». На передней панели установлены также гнезда для внешних подключений и ручка регулятора уровня запуска.

Несмотря на наличие в составе прибора цифрового частотомера, низкочастотный генератор снабжен обычной шкалой, облегчающей перестройку прибора. Кроме того, по краям четырех шкал расположены лампы, указывающие положение переключателя диапазонов. В качестве измерителя выходного уровня использован стрелочный индикатор М371 с самодельной шкалой.

Рис. 7. Расположение блоков прибора

Рис. 8. Внешний вид прибора

Резисторы делителя R21 — R28 сделаны из МЛТ-0,5 меньшего (чем требуется в каждом конкретном случае) номинала с последующей подгонкой (используя мелкую наждачную бумагу) с помощью точного омметра.

Конденсатор С15 должен иметь минимальную утечку (можно, например, применить ЭТО-2).

Блок высокочастотного генератора также снабжен шкалой и таким же, как и в низкочастотном генераторе, измерителем выходного уровня. Все узлы блока расположены в экранированных отсеках.

Катушки задающего генератора намотаны на ферритовых кольцах.

Количество витков катушек связи L5 — L8 составляет примерно 30% от числа витков соответствующих контурных катушек.

Контурные катушки усилителя ВЧ L11 — L13 аналогичны катушкам LI — L3 и подстраиваются изменением числа витков. Катушки L14 — L16 намотаны на полистироловых каркасах диаметром 6 мм и подстраиваются сердечниками из карбонильного железа. Индуктивность катушек примерно такая же, как у L4, L9 и L10 соответственно. Число витков катушек связи L17 — L22 составляет примерно 20 — 25% от числа витков соответствующих контурных катушек. Блок конденсаторов переменной емкости С5 и С25 — от радиоприемника «ВЭФ». Дроссели L23 — L31 намотаны проводом ПЭЛШО 0,2 на ферритовых кольцах. Все они имеют одинаковую индуктивность порядка 250 мкГ. Резисторы R38 — R52 делителя изготовлены по описанному выше способу.

Частотомер конструктивно выполнен в виде отдельного вставного блока. Его детали размещены на шести печатных платах с индивидуальными разъемами. Подключение частотомера к другим узлам прибора осуществляется с помощью разъема, расположенного на задней стенки блока.

Трансформатор блока питания собран на ленточном тороидальном магнитопроводе МТ-30 размерами 70x42x30 мм. Данные обмоток приведены в таблице.

| ### Номер обмотки | Напряжение, В | Число витков | Провод |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 220 | 1670 | ПЭТВ 0,27 |
| II | 7 | 55 | ПЭТВ 1,0 |
| III | 12,5 | 95 | ПЭЛШО 0,31 |
| IV | 12,5 | 95 | ПЭЛШО 0,31 |
| V | 40 | 310 | ПЭЛШО 0,15 |
| VI | 10 | 75 | ПЭЛШО 0,15 |
| VII | 12 | 90 | ПЭЛШО 0,44 |
| VIII | 2,2x2 | 18x2 | ПЭЛШО 0,44 |

Управляемые транзисторы стабилизаторов напряжения установлены на задней стенке прибора, выполняющей роль теплоотвода, но изолированы от нее слюдяными прокладками.

Налаживают прибор поблочно по методике, принятой для подобных приборов.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat