# В.Войцехович

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХРОНОМЕТР

Хронометр предназначен для измерения интервалов времени с точностью в одну миллисекунду при абсолютной погрешности не хуже 2-10~5. Емкость памяти хронометра 60 000 мс. Прибор может применяться на различных соревнованиях, что обусловлено наличием раздельных входов «Пуск» и «Стоп», а также возможностью питания как от сети переменного тока (220 В), так и от батарей или автомобильных аккумуляторов. Прибор сохраняет работоспособность в интервале температур от — 10 до + 30°.

Хронометр укомплектован фотоакустическим датчиком, позволяющим запускать его звуком выстрела пистолета старта и остановить счет времени по моменту срабатывания фотоэлемента.

В хронометре применена комбинированная цифровая индикация, при которой единицы, десятки и сотни миллисекунд фиксируются стрелочными цифровыми индикаторами, а единицы и десятки секунд — светодиодами.

Мощность, потребляемая от источников питания, не превышает 2 Вт. Габариты 180Х90Х 120 мм, масса 1,3 кг. Конструкция выполнена на дискретных элементах и содержит 151 транзистор, 41 диод и 15 светодиодов.

Схема хронометра приведена на рис. 1. Прибор состоит из входного каскада, высокоточного генератора тактовой частоты, ключевого каскада и счетчика импульсов. Ключевой каскад открывается импульсом «Пуск» и закрывается импульсом «Стоп». Таким образом, счетчик подсчитывает число тактовых импульсов за измеряемый период времени.

Входной каскад содержит два триггера на транзисторах 77 и Т2 канала «Пуск» и ТЗ, Т4 канала «Стоп». Нагрузкой триггеров являются сигнальные лампы Л1 «Счет» и Л2 «Отсчет». Светодиод ДЗ «Готов», включенный параллельно триггеру канала «Пуск», сигнализирует о закрытом состоянии триггера и о готовности хронометра к работе.

Переключаются триггеры или отрицательными пусковыми импульсами с амплитудой 0,5 — 5 В, поступающими со входов Ш1 и ШЗ, или кнопками ручного управления В1 и В2.

Для закрывания триггеров входного каскада, а также для сброса показаний цифровых индикаторов на нуль служит кнопка ВЗ «Сброс», подающая закрывающее напряжение на триггеры через развязывающие диоды Д1 и Д2 и на счетные декады хронометра через диоды с Д4 по Д8.

Генератор тактовой частоты 1 кГц состоит из задающего генератора на 8 кГц на транзисторах TI4 и 775, стабилизированного кварцем Пэ1, усилителя — ограничителя на транзисторе Т16 и трехкаскадного делителя частоты (с коэффициентом деления 8) на триггерах на транзисторах Т5 — TI0. С выхода транзистора Т10 сигнал тактовой частоты 1 кГц через дифференцирующую цепочку C9R29 поступает на первую счетную декаду.

Кнопка В4, подключающая конденсатор С13 параллельно кварцевому резонатору, служит для понижения частоты такта в несколько десятков раз, что необходимо для контроля работы счетных декад в медленном режиме.

Роль ключевого каскада, управляемого триггерами входного каскада, играет триггер первого делителя частоты на транзисторах Т5, Т6. Для этого с эммитера транзистора Т2 канала «Пуск» на триггер подается плюс, а с эммитера транзистора Т4 канала «Стоп» — минус напряжения питания. Очевидно, что триггер может работать только в том случае, когда потенциал точки А положителен относительно потенциала точки Б. А это условие обеспечивается лишь при открытом триггере «Пуск» и закрытом триггере «Стоп». При всех других состояниях триггеров входа транзисторы Т5, Т6 закрыты. В соответствии с этим сигнал тактовой частоты поступает на счетчик с момента переключения триггера «Пуск» и до момента переключения триггера «Стоп». Практически это происходит так. При нажатии кнопки ВЗ сигнальные лампы Л1 и Л2 гаснут, индикаторы декад устанавливаются на нуль, а светодиод ДЗ зажигается. Ключевой каскад при этом закрыт.

При нажатии кнопки В1 светодиод гаснет и зажигается лампа Л1 «Счет». Ключевой каскад открывается, идет счет времени. При нажатии кнопки В2 зажигается лампа Л2 «Отсчет», ключевой каскад закрывается, цифровые индикаторы показывают измеренное время.

Устройство памяти хронометра содержит четыре декады и одну полудекаду. Схема одной из декад приведена на рис. 2. Декада работает по принципу регистра сдвига, она содержит девять триггерных ячеек, каждая из которых имеет триггер на транзисторах 1 T1, 1 Т2 — 9 77, 9Т2 и тактовый усилитель на транзисторе 1 ТЗ — 9 ТЗ. Кроме того, декада содержит входной тактовый усилитель на транзисторе 77 и узел сброса на нуль (Т2, ТЗ).

Триггеры, используемые в декадах, собраны на транзисторах разной проводимости, поэтому оба транзистора либо открыты, либо закрыты. Такая декада работает с малым потреблением энергии и для цифровой индикации не требует дешифратора.

Работа декады основана на последовательном открывании всех девяти триггерных ячеек со сбросом их в исходное состояние десятым импульсом. Достигается это тем, что тактовые усилители 1ТЗ — 9ТЗ получают питание через резисторы 1R3 — 9R3 с эмиттеров транзисторов 1Т2 — 9Т2 и, следовательно, обладают усилительными свойствами лишь при открытой ячейке триггера. Таким образом, каждая ячейка получает открывающий импульс со входа лишь в том случае, если открыта предыдущая ячейка.

#### Рис. 1. Принципиальная схема хронометра

#### Рис. 2. Принципиальная схема одной из декад хронометра

Тактовый усилитель Т1, управляющий первой ячейкой, получает питающее напряжение через резистор R1, поэтому первая ячейка декады всегда открывается первой.

Девятый тактовый усилитель используется для сброса всех ячеек декады на нуль. Он открывается девятым импульсом и усиливает десятый, который поступает в отрицательной фазе на базу инвертора Т2, а с его коллектора — в положительной фазе — на базы транзисторов 1T1 — 9T1 и закрывает их.

Для повышения надежности устройства сброса все ячейки декады питаются через транзистор T3, включенный диодом. Падение напряжения на нем понижает на 0,7 В уровень напряжения, питающего ячейки декады, тогда как напряжение питания инвертора Т2 имеет полную величину. Это обеспечивает безотказность сброса на нуль.

Для ручного сброса служит кнопка BI.

Для цифровой индикации декады служит миллиамперметр ИП1 со шкалой, разбитой на 10 делений. Шунт R5 отрегулирован так, что с каждой открываемой ячейкой декады стрелка миллиамперметра передвигается на одно деление, а при сбросе устанавливается на нуль.

Индикация четвертой декады и пятой полудекады осуществляется с помощью светодиодов 1Д2 — 9Д2, включенных так, как это показано на схеме рис. 2. Светодиоды погашены при закрытых и горят при открытых ячейках декады.

Блок питания хронометра состоит из двух трансформаторов Tpl и Тр2, соединенных последовательно. Это сделано для уменьшения габаритов блока питания. Для батарейного питания предусмотрен разъем Ш4, защищенный от неправильного включения батареи диодом Д20.

Конструкция. Узлы хронометра собраны на пяти печатных платах из одностороннего фольгированно-го стеклотекстолита размером 170X80 мм. Фотография платы счетной декады со стороны установки деталей показана на рис. 3, а платы входного каскада с задающим генератором, ключом и делителями — на рис. 4.

Рис. 3. Плата счетной декады (вид со стороны установки деталей).

Рис. 4 Плата входного каскада с задающим генератором, ключом и делителями

Рис. 5. Внешний вид хронометра

Платы собраны в пакет и на резьбовых шпильках прикреплены к передней панели из пластмассы размером 177X85x20 мм. На ней установлены все элементы индикации и управления хронометром.

На задней крышке, которая аналогична передней панели, установлены разъемы, размещены трансформаторы Tpl и Тр2 и другие элементы блока питания.

Весь прибор помещен в коробчатый кожух, согнутый из дюралюминия толщиной 1,5 мм (рис. 5).

При монтаже хронометра применены: резисторы МЛТ-0,125, конденсаторы КЛС, КТК и К50-6, переменные резисторы СП, вакуумный кварцевый резонатор РВ-0,4 на частоту 8 кГц, стрелочные цифровые индикаторы М361, микрокнопки КМ2-1.

Трансформаторы Tpl и Тр2 намотаны на магни-топроводах Ш12Х12 мм. Обмотки I имеют по 4000 витков провода ПЭВ-2 0,07, II — 250 витков провода ПЭВ-2 0,31.

В конструкции возможны замены: транзисторов КТ315В аналогичными с любым буквенным индексом или любыми маломощными кремниевыми n-р-n П16 — на П14, П13 илиМП42, П103 — на П102 или П101 с коэффициентом передачи не менее 15; свето-диодов АЛ 102В — аналогичными с любым буквенным индексом; миниатюрных сигнальных ламп НСМ — любыми с потребляемым током не более 50 мА или же светодиодами, включенными в цепь последовательно с ограничивающим резистором сопротивлением 360 Ом; стрелочных цифровых индикаторов М361 — на МП202 с током отклонения от 0,1 до 1 мА. При отсутствии кварцевого резонатора на 8 кГц его можно заменить резонатором на 4 кГц, исключив один делитель частоты на транзисторах 77, Т8.

Можно исключить четвертую декаду и пятую полудекаду со светодиодной индикацией, заменив их электромеханическим счетчиком импульсов МЭС-54. Такая замена увеличит емкость памяти хронометра до 106 мс и снизит потребляемую мощность питания примерно в четыре раза. Механический счетчик при такой замене должен срабатывать от импульса сброса третьей декады и таким образом отсчитывать секунды.

Для включения механического счетчика может быть применен ждущий мультивибратор, собранный на транзисторах П16Б. Обмотку электромагнита счетчика включают в коллекторную цепь нормально закрытого транзистора мультивибратора.

Фотоакустический датчик, входящий в комплект хронометра, как уже говорилось, применяется в спортивных соревнованиях. Схема датчика приведена на рис. 6. Два включенных последовательно и сфазированных микротелефонных капсюля Мк1 и Мк2 преобразуют звук выстрела в электрический импульс, поступающий на вход «Пуск» хронометра и запускающий его.

Остановка счетчика производится перепадом фототока, возникающим в фоторезисторе R2 и при его затенении движущимся телом. Для усиления фототока служит усилитель на транзисторах 77 — ТЗ с коэффициентом усиления 5000.

Внешний вид фотоакустического датчика показан на рис. 7. Усилитель смонтирован на плате диаметром 35 мм, которая установлена под резьбовой крышкой корпуса.

Рис. 6. Принципиальная схема фотоакустнческого датчика

Рис. 7. Внешний вид фотоакустического датчика

Фоторезистор R2 укреплен в акустическом рупоре на специальном кронштейне. Для соединения датчика с хронометром применяется четырехжильный экранированный провод.

Налаживание хронометра начинают с проверки блока питания. Подбором стабилитрона Д19 устанавливают выходное напряжение 8 — 8,5 В. С помощью осциллографа проверяют работу задающего генератора и подбором резистора R32 добиваются устойчивого возбуждения кварцевого резонатора. Регулировкой емкости конденсатора С14 подгоняют частоту кварца, применяя частотомер 43-34 или вторичный эталон частоты (в последнем случае совпадение частот устанавливают по фигурам Лиссажу).

Проверяют работу входного каскада, нажимая кнопки В1 — ВЗ и наблюдая горение сигнальных ламп Л1, Л2 и светодиода ДЗ. Необходимо иметь в виду, что неисправности в цепях входного каскада не позволят вести дальнейшее налаживание.

С помощью осциллографа, подключенного к движку резистора R29, проверяют наличие сигнала тактовой частоты 1 кГц, его коммутацию при нажатии кнопок, а также резкое уменьшение частоты такта при нажатии кнопки В4,

Счетные декады запускают импульсами генератора тактовой частоты, работающего в медленном режиме. Для этого кнопку В4 шунтируют временной перемычкой. Налаживание начинают с первой декады. Регулировкой сопротивления резистора R29 и нажатием кнопки В1 добиваются работы декады, а затем регулировкой шунта R10 устанавливают шкалу первого цифрового индикатора так, чтобы его стрелка с каждым тактом передвигалась на одно деление и сбрасывалась на нуль каждым десятым импульсом.

После первой декады таким же образом налаживают вторую и третью. Стрелки индикаторов второй и третьей декад должны передвигаться на одно деление в момент сброса на нуль предшествующей декады. Для регулировки второй и третьей декад подбирают сопротивление резистора R5 (рис. 2) и шунтов R9 и R8 (рис. 1).

После налаживания первых трех декад временную перемычку с кнопки В4 удаляют и налаживают четвертую декаду и пятую полудекаду подбором резистора R5 (рис. 2) при работе в нормальном режиме.

В заключение проверяют работу хронометра по секундомеру.

При замене четвертой декады и пятой полудекады механическим счетчиком МЭС-54 следует перемотать катушку счетчика. Старую обмотку удаляют и вместо нее наматывают катушку проводом ПЭВ-2 0,27 внавал до заполнения. Для защиты мультивибратора от экстратоков следует зашунтировать катушку счетчика диодом типа Д226, включенным в обратном направлении.

Ждущий мультивибратор монтируют на плате размером 35x70 мм.

Настройка счетчика сводится к подбору времяза-дающей емкости мультивибратора, величина которой лежит в пределах 0,5 — 1,0 мкФ. Пусковой импульс, вызывающий срабатывание счетчика, подают через конденсатор емкостью 0,05 мкФ с выхода третьей декады на базу нормально открытого транзистора мультивибратора.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat